С.Н. ИГОЛКИНА, В.Ф. ПУЗЫРЕВ, Л.В. КУЛИКОВА, М.Ю. СОЛДАТОВА, И.Н. ДРЕВЦОВА, А.Н. БУРКОВ, А.П. ОБРЯДИНА, Т.И. УЛАНОВА

ООО «НПО «Диагностические системы», Нижний Новгород

МОДИФИЦИРОВАННАЯ ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ АНТИТЕЛ КЛАССА IgM К CORE-АНТИГЕНУ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В в СЫВОРОТКЕ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА «ИФА-анти-НВс-М-скрин»

Вирус гепатита В (ВГВ) вызывает острую и хроническую инфекцию человека и является одной из главных причин развития цирроза и гепатоцеллюлярной карциномы [6,4]. В мире зарегистрировано около 300 млн носителей ВГВ и каждый год 1,1 млн человек умирает от последствий ВГВ инфекции [6]. Независимо от источника инфекции механизм заражения ГВ исключительно парентеральный. Для дифференциальной диагностики гепатита В, контроля банков донорской крови и решения многих задач эпидемиологии в настоящее время широко применяются методы иммуноферментного анализа.

Одним из важнейших иммунологических маркеров данной инфекции, выявляемого

методом иммуноферментного анализа (ИФА) в сыворотке крови больных, являются антитела класса IgM к коровому антигену ВГВ (анти-НВc-IgM). Определение данных антител в сыворотке крови больных  необходимо для диагностики инфекционной фазы ВГВ [1] и выбора стратегии лечения этого заболевания. При хроническом гепатите В с активной вирусной репликацией анти-НВс-IgM, как правило, определяют у всех больных. Для хронического гепатита В без активной репликации характерно транзиторное появление анти-НВс IgM, а их изчезновение указывает на благоприятный прогноз.

Также установлено, что отсутствие НBsAg у донора не исключает возможности

посттранфузионного заражения, поэтому при отборе доноров важным дополнительным

тестом является индикация анти-НВс IgM [3]. Антитела класса IgM против НВсАg являются одним из ранних маркеров острого гепатита В и могут быть обнаружены при отсутствии положительной реакции на НВsAg [5].

Целью данной работы явилось создание новой тест-системы для детекции анти-

HBc IgM и сравнительная характеристика ее диагностического потенциала.

Материалы и методы. Для произодства новой тест-системы были использованы

планшеты иммунологические («Nunc» PolySorp), покрытые рекомбинантным антигеном

(AHBV 101, НПО "Диагностические системы"); моноклональные анти-IgM, меченные пероксидазой хрена («Сорбент-сервис», Москва).

Процедура проведения ИФА. В лунки планшета вносили по 45 мкл блок-раствора и по

5 мкл образцов сывороток, далее во все лунки вносили по 100 мкл разведенного блок-раствором конъюгата. Планшет выдерживали 30 мин при температуре 37°С, промывали

8 раз, заливая в каждую лунку 380-400 мкл промывочного раствора. По окончании отмывки во все лунки стрипов вносили по 100 мкл субстратно-буферной смеси. Учет результатов проводили через 30 мин при длине волны 450-620 нм. Критическую оптическую плотность (ОП) рассчитывали по формуле: ОПкрит.= К с. знач. + 0,150,

где 0,150-коэффициент, определяемый методом статистической обработки результатов ИФА.

Для сравнительной оценки чувствительности и специфичности тест-системы «ИФА-

НВс-М-скрин» были использованы следующие диагностические препараты: «Monolisa HBc IgM» («BIO-RAD», Франция); «Hepanostica HBc IgM» («Organon Technica», Нидерланды); «Corzyme-M (rDNA)» («Abbott», США).

Панели сывороток: коллекция из 333 образцов сывороток крови; 384 образца сывороток крови здоровых доноров; 14 образцов сывороток крови больных, предоставленные инфекционной клинической больницей №2 Нижнего Новгорода, с клиническим диагнозом вирусный гепатит В.

Все образцы сывороток крови не подвергались замораживанию и оттаиванию,

предварительно проверены на наличие НВsAg, иммуноглобулинов класса M и G к НВсАg,

анти-НВs с помощью соответствующих тест-систем производства НПО «Диагностические

системы»; контрольные панели, производства Boston Biomedical Inc. (BBI): «Anti-НВс IgM Low Titer Perfomance Panel» (PHE 102), «Anti-HBs Mixed Titer Performance panel» (PHC 201), «Anti-НВс IgM Mixed Titer Perfomance Panel» (PHE 202).

Результаты и обсуждение. Новая тест-система отличается от выпускаемой раннее одностадийной постановкой, что значительно сокращает время проведения анализа (1час). В данной системе образец используется без предварительного разведения.

Для оценки специфичности тест-системы «ИФА-анти-HBc-M-скрин» был проведен

анализ образцов сывороток крови здоровых доноров (192) и образцов сывороток крови

больных (141). Распределение показателей оптической плотности образцов сывороток

представлены на рисунке.

Рис.1. Распределение ОП исследуемых отрицательных и положительных образцов сывороток.

По оси абсцисс - ОП; по оси ординат – количество сывороток,%

Основной пик ОП для сывороток, взятых от здоровых доноров, находился в пределах от 0,011 до 0,031; для образцов сывороток крови, взятых у больных, показатели ОП распределялись в пределах от 0,43 до 2,83.

Были проведены лабораторные сравнения тест-системы «ИФА-анти-НВс-М-скрин»

(НПО «Диагностические системы») и набора «Monolisa HBc IgM» («BIO-RAD», Франция). В первом эксперименте использовали коллекцию, состоящую из 70 образцов сывороток крови.

Таблица 1

Результаты сравнительных испытаний тест-систем «ИФА-анти-НВс М-скрин» и «Monolisa HBc IgM» на панельных сыворотках, тестированных на НВsAg

| Исследуемые образцы | «ИФА-анти-НВс М-скрин» |  | «Monolisa HBc IgM» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество исследованных образцов |  |  |  |
|  | всего | анти-НВс IgМ положительных | всего | анти-НВс IgМ положительных |
| НВs-Ag- положительные | 55 | 29 | 55 | 27 |
| НВs-Ag- отрицательные | 15 | 1 | 15 | 0 |

Из результатов, представленных в табл. 1, видно, что с помощью тест-системы «ИФА-анти-НВс-М-скрин» было дополнительно выявлено 2 сыворотки среди НВsAg-

положительных образцов по сравнению с набором «Monolisa HBc IgM».

Среди НВsAg отрицательных образцов (см. табл.1) в тест-системе «ИФА-НВс-М-скрин» была выявлена одна положительная сыворотка. По данным предварительного тестирования в данной сыворотке было отмечено наличие антител к HВsAg и антитела класса IgG к НВсAg с помощью соответствующих тест-систем производства НПО «Диагностические системы», что указывает на состояние после перенесенного гепатита В.

Во втором исследовании использовали 14 сывороток от больных с клиническим

диагнозом вирусный гепатит В. Данные представлены в табл. 2.

Таблица 2.

Сравнительный анализ тест-систем «ИФА-анти-НВс М-скрин» и «Monolisa HBc IgM»

| Исследуемые сыворотки | «ИФА-анти-НВс-М-скрин» |  | «Monolisa HBc IgM» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество исследованных образцов |  |  |  |
|  | всего | положительных | всего | положительных |
| Больных острым гепатитом В | 7 | 6 | 7 | 6 |
| Реконвалесцентов | 7 | 1 | 7 | 0 |

Анализ 7 образцов сывороток крови пациентов с подозрением на гепатит,

взятых при поступлении в инфекционную больницу №2 Нижнего Новгорода, подтвердил наличие анти-НВс-IgМ в шести случаях (см. табл. 2), как с помощью тест- системы «ИФА-анти-НВс М-скрин», так и тест-системы «Monolisa HBc IgM». У данной группы больных методом ИФА выявлены HВsAg, HВеAg, анти-НВс IgG. Антитела класса IgМ к HВсAg в крови больных вирусным гепатитом В появляются очень рано, иногда в начале острой фазы болезни, еще до пика появления аланинаминотрансферазы, до появления желтухи, даже в инкубационном периоде, подтверждая процесс активной репликации вируса[3]. Максимальных значений концентрация анти-НВс IgМ достигает в разгар желтушного периода, а затем снижается. В некоторых случаях эти антитела могут обнаруживаться лишь в течение первых 1-2 нед [2]. Вероятно, этим объясняется отсутствие анти-НВс IgМ в сыворотке крови одного из больных.

При исследовании 7 сывороток пациентов, взятых на стадии реконвалесценции,

анти-НВс IgМ зафиксированы в одном случае и только при использовании тест-системы «ИФА-анти-НВс-М-скрин».

Таблица 3

Исследование сывороток крови больных гепатитом В в динамике

| № на- блю- дения | Забор крови | НПО «Диагностические системы» |  |  | «Bio-Rad» | НПО «Диагно- стические системы» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HBcAg | анти- HBc | анти- HBc IgM | «Monolisa HBc IgM» | анти- HBc IgG |
| 1 | Первичный | + | - | + | + | + |
|  | На 22-й день | - | + | + | + | + |
|  | На 30-й день | - | + | + | + | + |
|  | На 40-й день | - | + | + | + | + |
|  | На 45 день | - | + | + | + | + |
| 2 | Первичный | + | - | - | - | - |
|  | На 28-й день | + | - | + | + | + |
|  | На 38-й день | + | - | + | + | + |
| 3 | Первичный | - | + | - | - | + |
|  | На 21-й день | - | + | - | - | + |
| 4 | Первичный | + | - | + | + | + |
|  | На 16-й день | - | + | + | + | + |
| 5 | Первичный | + | - | + | + | + |
|  | На 31-й день | - | + | + | + | + |

В табл. 3 представлены результаты серологического исследования сывороток от 5

больных гепатитом В в динамике. У всех больных на протяжении срока исследования в крови постоянно присутствовал HBsAg.

Как видно из табл.3, результаты выявления анти-HВc IgM, полученные с помощью

тест систем «ИФА-НВс-М-скрин» (НПО «Диагностические системы») и «Monolisa HBc IgM» («BIO-RAD», Франция), полностью совпадают.

В центре по контролю заболеваемости (CDC, г. Атланта, С ША) в отделе,

занимающемся проблемами вирусных гепатитов, была проведена сравнительная оценка

чувствительности тест-систем «ИФА-анти-НВс-М-скрин» и «Corzyme-M(rDNA)» на

коммерческих панелях (Boston Biomedica Inc.).

Данные испытаний представлены в табл. 4.

Таблица 4

Сравнительная оценка тест-систем «ИФА-анти- HBc-M-скрин» (НПО «Диагностические системы», Россия) и «Corzyme-M (rDNA)» (“Abbott”, США)

| № сыворотки | Панель |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PHE 102 (BBI) |  | PHC 201 (BBI) |  | PHE 202 (BBI) |  |
|  | тест-система |  |  |  |  |  |
|  | «ИФА-анти- HBc-M-скрин» | «Corzyme-M (rDNA)» | «ИФА-анти- HBc-M-скрин» | «Corzyme-M (rDNA)» | «ИФА-анти- HBc-M-скрин» | «Corzyme-M (rDNA)» |
| 1 | 2,7 | 5,9 | 21,2 | 9 | 8,3 | 9 |
| 2 | 5,8 | 9 | 6,7 | 9 | 17 | 9 |
| 3 | 4,4 | 7,8 | 20,3 | 9 | 18,7 | 9 |
| 4 | 7,2 | 4,3 | 1,5 | 1,8 | 22,5 | 9 |
| 5 | 22 | 7 | 9,2 | 9 | 21 | 5,4 |
| 6 | 12 | 9 | 2,7 | 9 | 0,4 | 0,2 |
| 7 | 0,4 | 0,238 | 5,2 | 9 | 22,5 | 9 |
| 8 | 1,5 | 5,6 | 5,2 | 9 | 17,6 | 9 |
| 9 | 16,7 | 9 | 7,1 | 9 | 2,2 | 9 |
| 10 | 6,2 | 6,4 | 14,7 | 9 | 1,2 | 2,1 |
| 11 | 4,8 | 4,3 | 11,1 | 2,2 | 22,5 | 9 |
| 12 | 22,4 | 8,9 | 11,2 | 9 | 7,7 | 9 |
| 13 | 1,6 | 8,5 | 21 | 9 | 15 | 7,7 |
| 14 | 4 | 5,2 | 22,5 | 9 | 21 | 6,4 |
| 15 | 13,9 | 9 | 18,4 | 9 | 21,8 | 9 |
| 16 |  |  | 12,7 | 9 | 22,5 | 8,5 |
| 17 |  |  | 8,9 | 9 | 22,5 | 5 |
| 18 |  |  | 7,4 | 9 | 21 | 9 |
| 19 |  |  | 15,3 | 9 | 0,825 | 0,5 |
| 20 |  |  | 13 | 6,6 | 11,9 | 9 |
| 21 |  |  | 10 | 7,9 | 22,5 | 8,4 |
| 22 |  |  | 20 | 9 | 9,6 | 9 |
| 23 |  |  | 22,5 | 6,04 | 3 | 4,7 |
| 24 |  |  | 14 | 9 | 10 | 9 |
| 25 |  |  | 14 | 9 | 10 | 9 |

Полученные результаты подтверждают достаточно высокую чувствительность

диагностикума «ИФА-анти-HBc-M-скрин».

Для определения уровня чувствительности разработанного теста определяли титр

антител класса М в 4-х анти-НВс IgM-положительных сыворотках больных гепатитом В.

Эксперимент проводили с использованием тест-системы «ИФА-анти-HBc-M-скрин» и тест-системы «Hepanostica HBc IgM» («Organon Technica», Нидерланды).

Таблица 5

Сравнительный анализ чувствительности тест-систем,

выявляющих анти-HBc IgM

| № сыворотки | Максимальные разведения сывороток, дающие положительную реакцию на анти-HBc IgM |  |
| --- | --- | --- |
|  | «ИФА-анти- HBc- M-скрин» | «Hepanostica HBc IgM» |
| 1 | 1:1024 | 1:512 |
| 2 | 1:512 | 1:256 |
| 3 | 1:1024 | 1:1024 |
| 4 | 1:1024 | 1:1024 |

Из данных, представленных в табл. 5, видно, что обе системы имеют сравнимую

чувствительность, различающуюся не более чем на один титр.

С помощью тест-системы «ИФА-анти-НВс-М-скрин» было исследовано 384 образца

сывороток крови здоровых доноров. В четырех из них (0,3%) обнаружены анти-НВс IgМ , анти-HBc IgG и не выявлен HBsAg , что может свидетельствовать о возможной инфекции.

Таким образом, новый вариант тест-системы «ИФА-НВс-М-скрин» позволяет выявлять

анти-НВс IgМ в сыворотке крови с высокой чувствительностью и специфичностью, удобен в применении и может быть использован для массового скрининга населения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Балаян М.С., Михайлов М.И. Энциклопедический словарь. Вирусные гепатиты.- М., Амипресс, 1999. –

С. 302.

2. Майер К.П. Гепатит и последствия гепатита. – М., 1999. - С.38-39.

3. Соринсон С.Н. Вирусные гепатиты. – СПб., 1997.- С.89-90.

4. Шамшева О.В., Кладова О.В., Кузин С.Н. // Вакцинация. – 2001. - Т.18.- №6. - С. 10-14.

5. Ющук Н.Д., Климова Е.А. // Рус.мед. журнал. - 2000. - Т.8. - №17. - С.1-19.

6. Cimons M. // ASM News. - 1996. - Vol.62. - P.450.

Опубликовано: Ж. «Клиническая  лабораторная  диагностика» -2005- №2- С.40-43.