В.К. ПИМЕНОВ, И.Н. ШАРИПОВА, Т.В. БЛИНОВА, Е.М. МАТВЕЕВА, Е.Н. БАРАНОВА,

С.А. КОРАБЛЕВА, Н.В. ЗАЛЕССКИХ, Т.И. УЛАНОВА, А.П.ОБРЯДИНА

ООО «Научно-производственное объединение «Диагностические системы»,

Нижний Новгород

НОВЫЕ ИММУНОФЕРМЕНТНЫЕ ТЕСТ-СИСТЕМЫ ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Эффективность диагностики ВИЧ инфекции в ранней сероконверсии связана с разработкой и внедрением в практику лабораторной диагностики тест-систем для выявления антигена р24 ВИЧ. Антиген р24 отражает репликацию вируса и выявляется в крови через 2 недели после заражения, опережая появление антител к белкам ВИЧ на 1-2 недели.

Чувствительность систем зарубежного производства составляет 3-10 пг/мл, единственной российской «Векто ВИЧ-1 р24-антиген» - 20-25 пг/мл.

В целях оптимальной лабораторной диагностики ВИЧ на всех стадиях инфекционного процесса целесообразно использование тест-систем, позволяющих одновременно выявлять специфические антитела и антиген р24.

Существующие системы для одновременного выявления специфических антител и антигена р24 имеют чувствительность при детекции антигена р24 – 30-100 пг/мл, тогда как в тестах для определения только антигена р24 – от 3-5 пг/мл; дизайн теста не позволяет определять антитела к антигену р24, которые являются диагностически значимыми.

Целью настоящей работы явилось создание коммерческих тест-систем:

1) для определения антигена р24 ВИЧ-1 с чувствительностью не менее 3-5 пг/мл;

2) для одновременного выявления антигена р24 ВИЧ-1 с чувствительностью 25-50 пг/мл и суммарных антител к ВИЧ 1 и 2 типов;

3) для одновременного раздельного выявления антигена р24 ВИЧ-1 с чувствительностью

5-10 пг/мл и суммарных антител к ВИЧ 1 и 2 типов.

Материалы и методы. Исследования проводились с использованием панели сывороток с различным содержанием антигена р24 (N=16); стандарта антигена р24 («HIV 1 ANTIGEN

STANDARD», BIO RAD); внутренних стандартов предприятия (серийные разведения

культурального и рекомбинантного антигена р24 ВИЧ); стандартной панели сывороток,

содержащей антитела к ВИЧ 1 (ОСО 42 28 212 93 02П; «МБС», Новосибирск); стандартной панели сывороток, содержащей антитела к ВИЧ 2 (ОСО 42 28 216 02П; «МБС», Новосибирск); стандартной панели сывороток, не содержащей антитела к ВИЧ 1 и 2 типов (ОСО 42 28 214 94 02П; «МБС», Новосибирск); 223 образцов сывороток крови больных с различными  инфекционными заболеваниями, не связанными с ВИЧ, и 600 образцов сывороток крови нормальных доноров.

Результаты и обсуждение. Разработанная тест-система ИФА «ДС-ИФА-ВИЧ-АГ» позволяет выявлять антиген р24 ВИЧ-1 при использовании стандарта р24 (BIO RAD) с чувствительностью 2 пг/мл. Специфичность теста при использовании образцов сывороток крови нормальных доноров и больных с различными инфекционными или соматическими заболеваниями - 99,5%.

С помощью тест-системы «ДС-ИФА-ВИЧ-Аг+Ат» возможно одновременное выявление в одной лунке антигена р24 ВИЧ-1 и специфических антител к ВИЧ 1 и 2 типов.

Чувствительность определения антигена р24 - 20 пг/мл. Чувствительность при использовании стандартной панели образцов, содержащих антитела к ВИЧ-1,2 - 100%.

Специфичность при использовании стандартной панели образцов, не содержащих антитела к ВИЧ-1,2 - 100%, при исследовании образцов сывороток крови нормальных доноров и больных с различными инфекционными или соматическими заболеваниями – 99,9%.

Тест-система «ДС-ИФА-ВИЧ-Аг/Ат-Диф» позволяет одновременно в разных лунках

выявлять антиген р24 ВИЧ-1 и специфические антитела к ВИЧ 1 и 2 типов. Чувствительность теста при выявлении антигена р24 - 2,5 пг/мл. Чувствительность при детекции специфических антител при использовании стандартной панели образцов, содержащих антитела к ВИЧ-1,2 - 100%. Специфичность при использовании стандартной панели образцов, не содержащих антитела к ВИЧ 1,2 - 100%, при исследовании образцов сывороток крови нормальных доноров и больных с различными инфекционными или соматическими заболеваниями – 99,5%.

Таблица.

Сравнительная характеристика тест-систем

| Название тест-системы | Чувствительность при выявлении АГ, пг (заявленная) | Чувствительность при выявлении АГ, пг (реальная) (стандарт – «Bio Rad») | Чувствительность при выявлении антител ВИЧ 1 (среднее Р/Со позитивных образцов по панели ГИСК №11) | Чувствительность при выявлении антител ВИЧ 2 (среднее N/Со негативных образцов по панели ГИСК №9) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вироностика ВИЧ-1+2- Аг/Ат (Голландия) | н/д | 125 | 12,2 | 17,1 |
| Дженскрин- ВИЧ-1,2 АГ/АТ (Франция) | 140 | 125 | 20,8 | 9,6 |
| «КомбиБест- ВИЧ-1,2 АГ/АТ» (Новосибирск) | 30 | 30 | 20,9 | 17 |
| «Вектор ВИЧ-1-р24» (Новосибирск) | 20 | 20 | - |  |
| «ДС-ИФА- ВИЧ-АГ+АТ» (Нижний Новгород) | 30 | 20 | 38,9 | 16,4 |
| «ДС-ИФА- ВИЧ-АГ/АТ- ДИФ» (Нижний Новгород) | 5 | 2,5 | 35,6 | 16,7 |
| «ДС-ИФА- ВИЧ-АГ» (Нижний Новгород) | 5 | 2,5 | - | - |

Выводы. Разработана тест-система ИФА для детекции антигена р24 с чувствительностью 2пг/мл.

Разработана тест-система ИФА для одновременного выявления антигена р24 и суммарных

антител к ВИЧ 1,2 с чувствительностью выявления р24 20 пг/мл. Разработана тест-система ИФА для одновременного раздельного выявления антигена р24 и суммарных антител к ВИЧ 1,2 с чувствительностью выявления р24 2,5 пг/мл.

Опубликовано: Ж. «Ремедиум Приволжье».-2004.- июнь.- С.52-53