И.Н. ШАРИПОВА, В.К. ПИМЕНОВ, Т.И. УЛАНОВА, А.П. ОБРЯДИНА

ООО «Научно-производственное объединение «Диагностические системы»,

Нижний Новгород

НОВЫЕ ТЕСТ-СИСТЕМЫ ИФА ДЛЯ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ МАРКЕРОВ ВИЧ

Инфекция, вызываемая вирусом иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1) продолжает оставаться одной из самых больших проблем, стоящих перед нашим поколением. В настоящее время, по данным Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом, в Российской Федерации зарегистрировано более 292 тысяч случаев ВИЧ-инфекции. Истинное количество инфицированных ВИЧ гораздо больше и может достигать 1млн. человек. Только у половины инфицированных определенная клиническая симптоматика проявляется в течение 10 лет с момента заражения, у остальных – позднее.

После заражения ВИЧ хронологическая последовательность появления в сыворотке маркеров, идентифицирующих инфекцию, является следующей: вирусная РНК, антиген р24 и антитела против ВИЧ. Точный момент времени, когда могут быть выявлены РНК ВИЧ, антиген р24 или антитела, зависит от нескольких факторов: методики исследования, индивидуального ответа организма и т.д. Вирусная РНК может выявляться с помощью метода ПЦР в самой начальной стадии заболевания. Антиген может появляться уже через 2 недели после заражения и оставаться в течение 3-5 месяцев. Методы определения антител нового поколения могут выявлять антитела у большинства лиц приблизительно через 3-4 недели после заражения (серологически латентный период, когда наличие ВИЧ-инфекции невозможно выявить с помощью анализов на антитела). Методы, выявляющие антиген р24 могут сократить этот период на 1-2 недели. Выявление ранних случаев инфекции позволяет в ранние сроки начать терапию, консультирование и своевременно начать противоэпидемические мероприятия. Определение р24 имеет большое значение при диагностике ВИЧ-инфекции у новорожденных от ВИЧ инфицированных матерей, когда в крови ребенка присутствуют антитела матери.

Эффективность диагностики ВИЧ инфекции в стадии ранней сероконверсии связана с разработкой и внедрением в практику лабораторной диагностики тест-систем позволяющих выявлять вирусный капсидный белок р24 раздельно или совместно с выявлением антител к вирусу.

Чувствительность систем для детекции антигена р24 зарубежного производства составляет 3-10 пг/мл, единственной российской «Векто ВИЧ-1 р24-антиген» -

20-25 пг/мл.

Использование тест-систем для одновременного выявления специфических антител и р24 антигена ВИЧ позволяет охватить все стадии инфекционного процесса. Применение таких систем рекомендовано при скрининге донорской крови. Однако тест-системы для одновременного выявления специфических антител и вирусного антигена имеют ряд недостатков: предел чувствительности при детекции антигена р24 – 30-100 пг, тогда как в лучших тестах для раздельного определения р24 – от 3 до 5 пг; дизайн теста не позволяет определять антитела к р24, которые часто появляются первыми при сероконверсии и являются диагностически значимыми.

Целью настоящей работы явилось создание следующих коммерческих тест-систем:

1) для определения р24 антигена ВИЧ-1 с чувствительностью не менее 3-5 пг/мл;

2) для одновременного выявления р24 антигена ВИЧ-1 с чувствительностью 25-50 пг/мл и суммарных антител к ВИЧ 1 и 2 типов; чувствительностью 5-10 пг/мл и суммарных антител к ВИЧ 1 и 2 типов.

Материалы и методы. Исследования проводились с использованием панели сывороток с различным содержанием р24 антигена (N=16); стандарта р24 («HIV 1 ANTIGEN STANDARD»,

BIO RAD); внутренних стандартов предприятия (серийные разведения культурального и рекомбинантного р24 антигена ВИЧ); стандартной панели сывороток, содержащей антитела к ВИЧ-1 (ОСО 42 28 212 93 02П; «МБС», Новосибирск); стандартной панели

сывороток, содержащей антитела к ВИЧ 2 (ОСО 42 28 216 02П; «МБС», Новосибирск);

стандартной панели сывороток, не содержащей антитела к ВИЧ 1 и 2 типов (ОСО 42 28 214 94 02П; «МБС», Новосибирск); 223 образцов сывороток крови больных с различными инфекционными заболеваниями, не связанными с ВИЧ, и 600 образцов сывороток крови нормальных доноров.

Результаты и обсуждение. Разработанная тест-система «ДС-ИФА-ВИЧ-АГ» представляет собой набор, позволяющий в течение 2,5 ч выявлять р24 антиген ВИЧ-1. Чувствительность теста составила 2 пг/мл при использовании стандарта р24 (BIO RAD). Специфичность теста на образцах крови нормальных доноров и больных с различными инфекционными или соматическими заболеваниями составила 99,5%. Преимуществом «ДС-ИФА-ВИЧ-АГ» является возможность одновременного выявления р24 и подтверждения полученных результатов.

Тест-система «ДС-ИФА-ВИЧ-Аг+Ат» позволяет в течение 2,5 ч одновременно в одной лунке выявлять р24 антиген ВИЧ-1 и специфические антитела к ВИЧ 1 и 2 типов.

Чувствительность теста по р24 антигену составила 20 пг/мл. Чувствительность при детекции специфических антител при использовании стандартной панели образцов, содержащих антитела к ВИЧ-1,2 составляет 100%. Специфичность теста при исследовании образцов сывороток крови доноров и лиц с различными инфекционными и соматическими заболеваниями, а также стандартной панели образцов, не содержащих антитела к ВИЧ 1,2 составляет 99,9%.

Тест-система «ДС-ИФА-ВИЧ-Аг/Ат-Диф» позволяет в течение 2,5 ч одновременно в разных лунках выявлять р24 антиген ВИЧ1 и специфические антитела к ВИЧ 1 и 2 типов. Чувствительность теста при определении антигена р24 составляет 2,5 пг/мл. Чувствительность при детекции специфических антител на стандартной панели образцов, содержащих антитела к ВИЧ-1,2 - 100%. Специфичность на стандартной панели образцов, не содержащих антитела к ВИЧ 1,2 - 100%, на образцах сывороток крови нормальных доноров и больных с различными инфекционными или соматическими заболеваниями – 99,5%.

Таблица 1. Изучение чувствительности тест-систем при детекции маркеров ВИЧ

| Название тест-системы | Чувствительность при выявлении АГ, пг (заявленная) | Чувствительность при выявлении АГ, пг (реальная) («HIV 1 Antigen Standart» «Bio Rad») | Чувствительность при выявлении антител ВИЧ-1 (ОСО ГИСК с.011) | Чувствительность при выявлении антител ВИЧ-2 (ОСО ГИСК с.001) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОП/ОП крит. |  |  |  |  |
| «ДС-ИФА- ВИЧ-АГ+АТ» (Нижний Новгород) | 30 | 20 | 38,9 | 16,4 |
| «ДС-ИФА- ВИЧ-АГ/АТ- ДИФ» (Нижний Новгород) | 5 | 2,5 | 35,6 | 16,7 |
| «ДС-ИФА- ВИЧ-АГ» (Нижний Новгород) | 5 | 2,5 | - | - |

Выводы. Впервые в России создана иммуноферментная тест-система для детекции антигена р24 ВИЧ1 с чувствительностью не менее 2 пг/мл.

Разработана иммуноферментная тест-система 4 поколения для одновременного выявления р24 антигена В ИЧ 1 и суммарных а нтител к В ИЧ 1 и 2 типов с чувствительностью по р24 антигену 20 пг/мл.

Иммуноферментная тест-система для одновременного раздельного выявления р24 антигена ВИЧ 1 и суммарных антител к ВИЧ 1 и 2 типов позволяет определять р24 с чувствительностью 2,5 пг/мл и более широкий спектр антител, чем при детекции в одной лунке.

Высокий уровень специфичности и чувствительности разработанных нами тест-систем делает их необходимым инструментом в лабораторной диагностике ВИЧ-инфекции.

Опубликовано: Ж. «Здравоохранение и медицинская техника».- Москва.- 2004.- №9.- С.28