#### И.Н. ШАРИПОВА, М.А. ЛЕВИНА, Е.Н. БАРАНОВА, А.П. ОБРЯДИНА, А.Н. БУРКОВ, Т.И.УЛАНОВА

#### ООО «НПО «Диагностические системы», Нижний Новгород

#### НОВАЯ ИММУНОФЕРМЕНТНАЯ ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ АНТИГЕНА р24 ВИЧ-1 С ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ 0,5 пг/мл

A "DS-EIA-HIV-AG-Screen" enzyme immunoassay system has been devised to detect HIV-1 p24 antigen with a sensitivity of 0.5 pg/ml the use of which permits reduction of a seronegative window phase as compared with the tests showing a lower sensitivity threshold. The "DS-EIA-HIV-AG-Screen" system developed may be used to screen donor blood and to examine risk-group individuals for the early diagnosis of HIV infection.

Проблема ранней диагностики ВИЧ инфекции по-прежнему является актуальной и может быть решена внедрением в лабораторную практику не только методов ПЦР для обнаружения РНК, но и высокочувствительных тестов для выявления антигена р24 ВИЧ-1 [3]. После заражения ВИЧ последовательность появления в сыворотке маркеров, идентифицирующих инфекцию, является следующей: вирусная РНК, антиген р24 и антитела к вирусным белкам [1,2]. Точный момент времени, когда могут быть выявлены РНК ВИЧ, антиген р24 или антитела, зависит от нескольких факторов: методики исследования, индивидуального ответа организма и т.д. Считается, что выявление вирусной РНК методом ПЦР является «золотым стандартом», позволяющим обнаруживать инфекцию в наиболее ранние сроки [4]. В то же время, у этого метода есть некоторые ограничения, связанные с использованием для анализа только плазмы с высокой степенью чистоты и предварительной обработкой. При определении антигена р24 методом иммуноферментного анализа (ИФА) используют плазму или сыворотку крови без предварительной обработки. Преимуществом определения антигена р24 является и то, что он очень стабилен по сравнению с РНК ВИЧ.

В настоящее время большинство коммерческих тестов для определения антигена р24 имеет чувствительность 3-8 пг/мл. Использование таких тестов сокращает фазу серонегативного окна по сравнению с тестами 4-го поколения, чувствительность которых при выявлении антигена в среднем составляет 25-50 пг/мл. Мнение о том, что чувствительность современных иммуноферментных тестов, выявляющих антиген р24, достигла своего предела, не имеет достаточных оснований, о чем свидетельствуют наши исследования.

Целью настоящей работы явилась разработка иммуноферментной тест-системы

«ДС-ИФА-ВИЧ-АГ-Скрин» для выявления и подтверждения антигена р24 ВИЧ-1 с чувствительностью 0,5 пг/мл, применение которой позволит сократить фазу серонегативного окна по сравнению с тестами, имеющими более низкий порог чувствительности.

Материалы и методы.

Иммуноферментный анализ. Мышиные моноклональные антитела к р24 ВИЧ-1 в 0,05М карбонатном буфере (КРБ) рН 9,6 сорбируют на планшеты Maxy Sorp («Nalgen Nunc Internetional», Дания) в течение ночи при комнатной температуре. После отмывки фосфатным буфером планшеты инкубируют 1 ч при комнатной температуре с 1% раствором казеина в КБР.

При постановке ИФА в лунки планшета вносят по 50 мкл мышиных моноклональных антител к р24, меченых биотином. Далее в каждую лунку добавляют по 100 мкл исследуемого образца. Смесь инкубируют 1 ч на шейкере при 500 об/мин и температуре 37,0+0,5°С. Не удаляя содержимого лунок и не промывая планшет, во все лунки вносят по 50 мкл стрептавидина, меченого пероксидазой. Смесь инкубируют 30 мин на шейкере при 500 об/мин и температуре 37,0+0,5°С. Присутствующий в исследуемом образце антиген р24 связывается за время инкубации с моноклональными антителами к р24, сорбированными на планшете, образуя на твердой фазе иммунный комплекс, и с моноклональными антителами к антигену р24, мечеными биотином. Биотин в составе иммунных комплексов проявляется вторым конъюгатом - стрептавидином, меченым пероксидазой, с последующей детекцией субстратной смесью. Учет результатов проводят спектрофотометрически при длине волны 450 нм и референс - светофильтре 620-680 нм. Допустим учет результатов при одной длине волны 450 нм. Общее время реакции 1 ч 55 мин.

Панели, стандарты, образцы сывороток. Для оценки аналитической чувствительности  новой тест-системы «ДС-ИФА-ВИЧ-АГ-Скрин» использовали стандарт «HIV-1 Antigen Standart», («Bio Rad», Франция) и «HIV Antigen Sensitivity Panel» № 801 («Boston Biomedica Ink» BBI, США). Оценку чувствительности и диагностической эффективности проводили также на 10 сероконверсионных панелях HIV6243, HIV9022, HIV6246, HIV9079, HIV12008, HIV9077 «ZeptoMetrix Corp». (ZMC, США) и PRB931, PRB939, PRB942, PRB948 (BBI, США).  Выявление антигена р24 ВИЧ-1 было исследовано также в 2050 образцах сывороток от ВИЧ - инфицированных пациентов.

Оценка специфичности тест-системы «ДС-ИФА-ВИЧ-АГ-Скрин» проведена на

5030 образцах сывороток здоровых доноров, 500 образцах сывороток беременных женщин, 632 образцах сывороток больных инфекционными заболеваниями, не связанными с ВИЧ, 421 образце сывороток больных соматическими заболеваниями.

Результаты и обсуждение. Разработанная тест-система «ДС-ИФА-ВИЧ-АГ-Скрин» представляет собой набор, позволяющий в течение 1 ч 55 мин выявлять антиген р24 ВИЧ 1 в концентрации от 0,5 пг/мл в 100 мкл образца. Применение одностадийного сэндвич-варианта постановки с поэтапным внесением конъюгатов позволило достигнуть высокого уровня чувствительности анализа за счет процесса амплификации сигнала при взаимодействии биотина со стрептавидин - пероксидазой. В табл.1 приведены данные тестирования образцов панели №801 (BBI, США). Каждый из образцов панели охарактеризован по 4 международным стандартам антигена р24 ВИЧ-1.

Таблица 1

#### Результаты тестирования HIV Antigen Sensitivity Panel №801

| Номер образца | Содержание антигена р24 по калибровочной кривой с использованием четырех стандартов |  |  |  | ДС-ИФА-ВИЧ-АГ-Скрин* ОП/ОП крит. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W.H.O ** Standard МЕ/мл | DuPont** Standard пг/мл | Sanofi ** Standard пг/мл | Bio-Rad * Standard пг/мл |  |
| 1 | >2000 | >200 | >200 | 1024 | 40,7 |
| 2 | 1600 | 140 | >200 | 512 | 42,7 |
| 3 | 970 | 85 | >200 | 256 | 39,0 |
| 4 | 483 | 42 | 145 | 128 | 40,6 |
| 5 | 250 | 21 | 75 | 64 | 41,0 |
| 6 | 125 | 10 | 38 | 32 | 41,5 |
| 7 | 60 | 5 | 16 | 16 | 27,9 |
| 8 | 25 | 2 | 8 | 8 | 17,0 |
| 9 | <10 | <2 | <2 | 4 | 8,3 |
| 10 | Negative | Negative | Negative | Negative | 0,6 |

Примечание. Здесь и в табл. 2,3: * данные ООО НПО «Диагностические системы»;

** паспортные данные панели

Как видно из таблицы, определяемое количество антигена р24 в образцах этой панели зависит от используемого стандарта. Именно поэтому очень важно, чтобы информация о чувствительности той или иной тест-системы всегда сопровождалась данными о том, по какому стандарту определена минимальная выявляемая концентрация. Оценка порога чувствительности тест-системы «ДС-ИФА-ВИЧ-АГ-Скрин» проведена с использованием «HIV-1 Antigen Standart» («Bio Rad», Франция). Наименьшее количество выявляемого антигена принято за критерий чувствительности тест-системы. Чувствительность тест-системы «ДС-ИФА-ВИЧ-АГ-Скрин» составила 0,5 пг/мл.

Кроме того, чувствительность теста оценивали на образцах 10 сероконверсионных панелей производства ZMС и BBI (США). Диагностическую эффективность нового теста оценивали в сравнении с иммуноферментными тестами, выявляющими р24 в концентрации 3-8 пг/мл, и тестами, определяющими вирусную РНК методом ПЦР.

Как показали исследования сероконверсионной панели HIV9077 (ZMС), новая тест-система «ДС-ИФА-ВИЧ-АГ-Скрин» выявляет антиген р24 на 4 дня раньше тестов с более низкой чувствительностью и на 4 дня раньше, чем  определение вирусной РНК методом ПЦР. Результаты представлены в табл. 2.

Таблица 2

Сероконверсионная панель HIV9077

| Номер образца | Дни с первого забора крови | Vendor** HIV PCR | ДС-ИФА-ВИЧ-АГ-Скрин* ОП/ОПкрит. | ZeptoMetrix p24 Ag** пг/мл | Genetic Systems HIV 1 Ag * ОП/ОПкрит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9077-(01-10) | 0-33 | Neg | Neg | <3 | Neg |
| 9077-11 | 40 | Neg | 1,7 | <3 | 0,5 |
| 9077-12 | 44 | Pos | 49,9 | 6,3 | 4,5 |
| 9077-13 | 49 | Pos | 45,9 | 105,5 | 28,7 |
| 9077-14 | 52 | Pos | 44,1 | >125 | 30,1 |
| 9077-15 | 57 | Pos | 46,4 | 29,3 | 12,0 |
| 9077-16 | 59 | Pos | 46,3 | 4,8 | 3,3 |
| 9077-17 | 64 | Pos | 18,6 | <3 | 0,8 |
| 9077-18 | 67 | Pos | 12,4 | <3 | 0,7 |
| 9077-19 | 71 | Pos | 5,1 | <3 | 0,6 |
| 9077-20 | 73 | Pos | 3,3 | <3 | 0,5 |
| 9077-21 | 77 | Pos | 1,8 | <3 | 0,5 |
| 9077-22 | 80 | Pos | 0,6 | <3 | 0,5 |
| 9077-24 | 87 | Neg | 0,4 | <3 | 0,5 |
| 9077-25 | 91 | Pos | 0,3 | <3 | 0,5 |
| 9077-26 | 94 | Neg | 0,2 | <3 | 0,5 |
| 9077-27 | 98 | Pos | 0,3 | <3 | 0,5 |
| 9077-28 | 101 | Pos | 0,2 | <3 | 0,5 |
| 9077-29 | 104 | Pos | 0,2 | <3 | 0,5 |

Таблица 3

Сероконверсионная панель HIV12008

| Номер образца | Дни с первого забора крови | Gen-Probe Procleix** HIV-1 Assay | ДС-ИФА-ВИЧ-АГ-СКРИН* ОП/ОПкрит | ZeptoMetrix p24 Ag** пг/мл | Genetic Systems HIV-1 Ag* ОП/ОПкрит. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12008- (01-06) | 0-17 | Neg | Neg | <3 | Neg |
| 12008-07 | 22 | Pos | 1,3 | <3 | 0,4 |
| 12008-08 | 24 | Pos | 16,9 | <3 | 1,0 |
| 12008-09 | 29 | Pos | 43,3 | >125 | 29,1 |
| 12008-10 | 34 | Pos | 42,6 | >125 | 30,2 |
| 12008-11 | 36 | Pos | 49,4 | 122,3 | 31,9 |
| 12008-12 | 40 | Pos | 42,5 | <3 | 1,4 |
| 12008-13 | 42 | Pos | 12,3 | <3 | 0,7 |

Исследования сероконверсионных панелей производства ZMС HIV12008 (табл. 3), HIV9079, HIV6246, HIV9022 и производства BBI PRB931, PRB942, PRB948, PRB939 показали, что тест-система «ДС-ИФА-ВИЧ-АГ-Скрин» выявляет антиген р24 одновременно с выявлением вирусной РНК и опережает выявление р24 в тестах с более низкой чувствительностью на 2-7 дней.

В результате исследования сероконверсионной панели HIV6243(ZMС) показано, что тест «Roche HIV PCR» выявляет  вирусную РНК на 17 день (1180 копий/мл), а тест-система «ДС-ИФА-ВИЧ-АГ-Скрин» выявляет антиген р24 на 19 день, когда вирусная нагрузка еще невысока (3930  копий/мл). Образцы №7-10 этой панели выявляются в новом тесте с высоким коэффициентом позитивности (>35), в то время как тест «Coulter HIV1p24 Ag» выявляет антиген р24 только на 24 день с очень низким коэффициентом позитивности.

При исследовании образцов панелей HIV9077, HIV12008, HIV9079, HIV6246 (ZMС), полученных от одного донора в динамике на протяжении от 42 до 104 дней в период сероконверсии, выявлено, что тест-система «ДС-ИФА-ВИЧ-АГ-Скрин» продолжает определять антиген р24 в более поздние сроки от первого забора крови по сравнению с другими тестами, выявляющими р24. Таким образом, период с позитивным результатом по выявлению р24 увеличивается на 6 - 18 дней.

Из 133 образцов исследованных сероконверсионных панелей тест-система «ДС-ИФА-ВИЧ-АГ-Скрин» выявила 58 образцов (43,6 %) как позитивные, в то время как тесты сравнения с более низкой чувствительностью выявляют р24 в 40 (30,1 %) образцах.

Антиген р24 может выявляться не только на ранней стадии инфекции, но и служить дополнительным маркером ВИЧ и показателем активности репликации вируса на разных стадиях заболевания. При исследовании 2050 образцов сывороток крови от ВИЧ инфицированных пациентов на разных стадиях заболевания антиген р24 выявлен у 18,5% при использовании тест-системы «ДС-ИФА-ВИЧ-АГ-Скрин» и у 7,5% - при использовании тестов с более низкой чувствительностью.

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о высокой диагностической эффективности разработанной тест-системы для выявления антигена р24 ВИЧ-1

«ДС-ИФА-ВИЧ-АГ-Скрин». Исследование 10 сероконверсионных панелей показало, что эффективность выявления ранней ВИЧ инфекции с помощью нового теста значительно выше, чем у тестов, выявляющих антиген р24 с более низкой чувствительностью и сравнима с тестами, выявляющими вирусную РНК методом ПЦР. Преимуществом данного теста, наряду с высокой чувствительностью, является возможность одновременного выявления антигена р24 и подтверждения полученных результатов, одностадийный вариант постановки, непродолжительное время анализа – 1 ч 55 мин. Разработанная тест-система «ДС-ИФА-ВИЧ-АГ-Скрин» может быть использована при проведении скрининга донорской крови, обследовании лиц из групп риска с целью ранней диагностики ВИЧ-инфекции.

#### ЛИТЕРАТУРА

- Constantine Ni.T., Zink H. // Indian J. Med. Res. – 2005. –  Vol.121, P. 519 – 538

- Tehe A. // J. Clin. Virol. – 2006. – Vol. 37. – P.199 – 205

- Weber B. // Expert Rev. Mol. Diagn. – 2006. Vol.6, N 3. –P.

4     Zijenak L. // Acquir. Immune Defic. Syndr. – 2005. Vol. 39,   N 4. – P.

Опубликовано: Ж. «Клиническая лабораторная диагностика» -2008.- № 10.- С. 41- 42