Н.И. ЕГОРОВА, И.Ю. ПЫРЕНКОВА, С.Н. ИГОЛКИНА, И.Н. ШАРИПОВА, В.Ф. ПУЗЫРЕВ,

А.П. ОБРЯДИНА, А.Н. БУРКОВ, Т.И. УЛАНОВА

ООО «НПО «Диагностические системы», Нижний Новгород, Россия

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНОГО

ТЕСТА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ HBsAg В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ГЕПАТИТА В

НВsAg – основной маркер вирусного гепатита В (ВГВ), регистрируемый задолго до появления клинических признаков болезни.

Начало или окончание инфекционного процесса, мутации в вирусном геноме, коинфицирование другими вирусами, формирование скрытой ВГВ-инфекции могут сопровождаться снижением концентрации НВsAg в сыворотке крови до уровня ниже предела чувствительности большинства используемых тест-систем, разрешенных к применению и имеющих диагностическую чувствительность 0,1 МЕ/мл. Обязательное исследование донорской крови на отсутствие НВsAg в настоящее время не дает абсолютной гарантии ее безопасности в отношении гепатита В. Повысить безопасность гемотрансфузии может дополнительное исследование донорской крови на антитела к HBcAg – анти-HBc. Альтернативой такого подхода может стать повышение чувствительности тест-систем для выявления НВsAg.

В ООО «НПО «Диагностические системы» была разработана и в настоящий момент запущена в производство иммуноферментная тест-система «ДС-ИФА-HBsAg-0,01», предназначенная для выявления и подтверждения поверхностного антигена вируса гепатита В сыворотке и препаратах крови с чувствительностью 0,01 МЕ/мл.

Аналитическую чувствительность нового теста оценивали с использованием Международного Стандарта – Second International Stadard for НВsAg, subtype adw2,

genotype A, NIBSC code number: 00/588, содержащего НВsAg в концентрации 20 МЕ/ml.

Для оценки специфичности высокочувствительной тест-системы исследовали 4710 образцов сыворотки крови. Из них 3348 образцов сыворотки крови здоровых доноров, 392 – больных с различными инфекционными заболеваниями, не связанными с вирусным гепатитом В, 494 – ВИЧ-инфицированных лиц, 381 – беременных женщин и 95 – больных с различными неинфекционными заболеваниями. В работе использовали также образцы некоторых мутантных вариантов рекомбинантного НВsAg (n=9).

Результаты и обсуждение. Данные по анализу 11 сероконверсионных панелей показали, что использование высокочувствительного теста позволяет выявлять НВsAg в период сероконверсии на более раннем этапе и определять его в более поздних образцах по мере его исчезновения по сравнению с тестами с более низким уровнем чувствительности. Следствием этого стало увеличение позитивного по НВsAg периода до 78 дней в зависимости от теста сравнения.

Сопоставление по времени моментов первого выявления НВsAg высокочувствительной тест-системой и обнаружения вирусной ДНК в период сероконверсии показало, что при анализе образцов 4 панелей – BBI-PHM 933, BBI-PHM 934, BBI-PHM 935A(M) и ZMC-HBV 6281 – время первой детекции HBsAg и вирусной ДНК совпадает, а при тестировании образцов панелей ZMC HBV6277 и HBV 6279 в тесте с повышенной чувствительностью время определения HBsAg опережает момент первой детекции вирусной ДНК. 10-кратное повышение чувствительности скринингового теста позволяет выявлять HBsAg в тестируемых образцах одновременно с вирусной ДНК или даже раньше.

Полученные данные позволяют рассматривать высокочувствительный ИФА-тест для выявления HBsAg в качестве возможной альтернативы методам молекулярно-генетического исследования при диагностике гепатита В.

Анализ мутантных вариантов рекомбинантного HBsAg показал, что новый тест характеризуется более высокой реактивностью по отношению к мутантным формам вируса в сравнении с другими тестами. Наряду с высокой чувствительностью, разработанная система характеризуется хорошей специфичностью, которая в целом составляет 99,6%.

Таким образом, полученные результаты демонстрируют огромную диагностическую

значимость высокочувствительной системы. Повышение чувствительности теста

для выявления HBsAg позволяет сократить период диагностического (серологического)

окна при вирусном гепатите В. Это положительно отразится на качестве диагностики

гепатита, позволит снизить количество случаев скрытой инфекции как с наличием дополнительного маркера анти-НВс, так и при отсутствии любых маркеров, а также будет способствовать более эффективному выявлению мутантных форм HBsAg. Повышение чувствительности иммуноферментного теста для выявления HBsAg до уровня, сравнимого с чувствительностью молекулярно-генетических методов, позволяет рассматривать ИФА-

метод для детекции HBsAg в качестве возможной альтернативы другим методам, доступной и в рутинной лабораторной практике, которая повысит качество скрининга донорской

крови, позволит снизить риск посттрансфузионного инфицирования вирусом гепатита В.

Опубликовано: Ж. «Ремедиум Приволжье».- 2007.- №3.- С.27