Н.И. ЕГОРОВА, С.Н. ИГОЛКИНА, И.Н. ШАРИПОВА, А.П. ОБРЯДИНА, В.Ф. ПУЗЫРЕВ,

А.Н. БУРКОВ, Т.И. УЛАНОВА

ООО «НПО «Диагностические системы», Нижний Новгород

ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОЙ ТЕСТ-СИСТЕМЫ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ

HBsAg С ПОВЫШЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ

Обнаружение в сыворотке крови поверхностного антигена вируса гепатита В -

НВsAg с помощью специфических тестов имеет решающее значение для диагностики гепатита В. Современные методы выявления HBsAg позволяют обнаруживать его в чрезвычайно низких концентрациях. Согласно национальным критериям чувствительности и специфичности отечественных препаратов, для тест-систем на HBsAg с 2003 года регламентируется чувствительность 0,1 МЕ/мл. Однако в определенных случаях концентрация HBsAg может быть ниже этой величины.

На ранних стадиях инфекционного процесса и перед исчезновением НВsAg из

циркуляции концентрация его может быть равна нескольким пг/мл.

При «оккультном» или скрытом гепатите В HBsAg не детектируется. Возможно, что концентрация HBsAg при этом ниже порога чувствительности используемых в настоящий момент тестов.

Наличие мутаций в вирусном геноме вызывает изменение структуры антигенных эпитопов НВsAg или биологических свойств вируса, например снижение секреции вируса из клеток. Вследствие этого снижается выявляемость НВsAg с помощью сертифицированных диагностических тестов. Установлено, что двойная инфекция вирусов гепатитов В и С или гепатита В и ВИЧ может сопровождаться отсутствием в крови таких больных концентраций

HBsAg, определяемых традиционными тестами, в результате подавления репликации вируса гепатита В вирусами гепатита С и ВИЧ.

Выявление случаев посттрансфузионного гепатита В свидетельствует о необходимости дальнейших работ по созданию и внедрению в практическое здравоохранение методов детекции антигена, обладающих более высокой чувствительностью с сохранением высокой специфичности.

Целью настоящей работы явилась разработка коммерческой иммуноферментной тест-системы «ДС-ИФА-HBsAg-0,01», предназначенной для выявления или подтверждения поверхностного антигена вируса гепатита В в сыворотке (плазме) и препаратах крови с чувствительностью 0,01 МЕ/мл.

В основе нового теста лежит принцип амплификации сигнала. Чувствительность новой системы составляет 0,01 МЕ/мл (ОСО-HBsAg 42-28-311-06П). Новый тест с идентичной чувствительностью выявляет HBsAg субтипов ad и ay со значительным преимуществом относительно тестов сравнения. Новая тест-система позволяет также детектировать HBsAg в образцах с низким титром от 0,05 до 0,6 IU/ml с более высокими коэффициентами позитивности в сравнении с альтернативными тестами.

Клиническая чувствительность новой системы оценивалась с использованием сероконверсионных панелей (n=12) производства BBI Diagnostics Inc. и ZeptoMetrix Corporation. Из полученных данных следует, что в период сероконверсии разработанная система способна выявлять HBsAg в панельных образцах на более раннем сроке его появления по сравнению с зарубежными тест-системами, данные по которым приведены в паспортах к панелям. Из результатов анализа двух панелей, состоящих из образцов, полученных от одного донора в период сероконверсии (от момента появления до момента исчезновения HBsAg), следует, что новая система в сравнении с альтернативными тестами импортного производства начинает выявлять HBsAg на более раннем сроке его появления и продолжает его определять на более позднем сроке по мере его исчезновения, в результате чего позитивный по HBsAg период увеличивается на 28 дней.

Было установлено, что использование тест-системы «ДС-ИФА-HBsAg-0,01» для анализа образцов сероконверсионных панелей, позволяет выявлять HBsAg одновременно с вирусной ДНК (BBI-PHM933, BBI-PHM934, BBI-PHM935A (M), ZeptoMetrix Corporation  Cat.No.HBV6281), а в двух случаях (ZeptoMetrix Corporation Cat.No.HBV6277 и Cat.No.HBV6279) опережает время 1-ой детекции ДНК. За счет повышенной чувствительности нового теста мутантные варианты HBsAg показывают более высокую реактивность в сравнении с другими системами.

При анализе образцов сыворотки от пациентов с двойной инфекцией HBV/HIV (n=66) было дополнительно выявлено 16 образцов, содержащих HBsAg в концентрации ниже

0,1 МЕ/мл. Причем, 7 из них содержали антитела к HBсore-антигену, а 9 образцов не имели никаких других маркеров, кроме HBsAg, детектируемого только в системе с высокой чувствительностью. Следовательно, повышение чувствительности тестов для выявления HBsAg позволит снизить количество случаев скрытого гепатита В как с наличием дополнительного маркера анти-НВс, так и при отсутствии любых маркеров. Наряду с высокой чувствительностью, новая система характеризуется хорошей специфичностью, которая в целом составляет 99,6% с небольшими колебаниями в пределах исследуемых групп.

Таким образом, полученные результаты демонстрируют высокую диагностическую эффективность новой системы. Использование высокочувствительного теста для скрининга донорской крови позволит снизить риск посттрансфузионного инфицирования вирусом гепатита В и корригировать терапию при двойной инфекции.

Труды конференции «Эпидемиология, диагностика и профилактика вирусных гепатитов. Современное состояние, С.-Петербург, 5-6 октября 2006.- С.89-90.