И.Н. ШАРИПОВА, М.А. ЛЕВИНА, Е.Н. БАРАНОВА, А.П. ОБРЯДИНА, А.Н. БУРКОВ,

Т.И. УЛАНОВА

ООО «НПО «Диагностические системы», Нижний Новгород, Россия

СРАВНЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ИММУНОФЕРМЕНТНЫХ ТЕСТОВ С РАЗЛИЧНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ ПРИ

ВЫЯВЛЕНИИ АНТИГЕНА р24 ВИЧ-1.

Выявление ВИЧ инфекции в наиболее ранние сроки особенно важно для

безопасности донорской крови, своевременного начала противоэпидемических мероприятий

и лечения. Белок сердцевины р24 ВИЧ-1 - один из ранних маркеров инфекции, который

появляется в крови на 1-2 недели раньше, чем антитела к вирусу. Диагностическая

эффективность тест-систем, определяющих антиген р24, в большой степени зависит от их

чувствительности по данному маркеру.

Цель. Сравнение диагностической эффективности иммуноферментных тестов с различной чувствительностью при выявлении антигена р24 ВИЧ-1.

Материалы и методы. Тест-системы иммуноферментные для выявления антигена р24 ВИЧ-

1-«ДС-ИФА-ВИЧ-АГ-СКРИН», «ДС-ИФА-ВИЧ-АГ» (НПО «Диагностические системы»),

«Genetic Systems HIV-1 Ag EIA» (BIO RAD, Франция)- с чувствительностью 0,5 пг/мл,

5 пг/мл, 8 пг/мл, соответственно. Тест-системы иммуноферментные для совместного

определения антигена и антител - «ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН» (НПО «Диагностические

системы», Россия), «Genscreen Ultra HIV-1 Ag-Ab» (BIO RAD, Франция) – с чувствительностью при определении антигена р24 10 пг/мл и 25 пг/мл соответственно. Сероконверсионные панели HIV6243, HIV9022, HIV6246, HIV9079, HIV12008, HIV9077 (ZeptoMetriх Corp.,США) и PRB931, PRB939, PRB942, PRB948 (Boston Biomedica Inc., США).

Основные результаты. Результаты сравнительной характеристики тестов представлены в

таблице 1.

Таблица 1

Результаты тестирования сероконверсионных панелей на тест-системах, выявляющих маркеры ВИЧ инфекции

| Наименование панелей | День забора крови с первым позитивным результатом |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выявление РНК методом ПЦР* | Выявление антигена р24 |  |  | Выявление антигена р24 и антител в тестах 4 поколения |  |
|  |  | ДС-ИФА-ВИЧ-АГ | ДС-ИФА- ВИЧ-АГ- СКРИН | Genetic systems HIV-1 Ag | ДС-ИФА- ВИЧ- АГАТ- СКРИН | Genscreen Ultra HIV Ag-Ab |
| HIV6246 | 48 | 48 | 48 | 51 | 51 | 55 |
| HIV9079 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 43 |
| HIV12008 | 22 | 24 | 22 | 24 | 24 | 29 |
| HIV9077 | 44 | 44 | 40 | 44 | 44 | 44 |
| HIV6243 | 17 | 24 | 19 | 24 | 24 | нет данных |
| HIV9022 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | нет данных |
| PRB931 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 28 |
| PRB939 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 21 |
| PRB942 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 |
| PRB948 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 |

* паспортные данные панелей

Из данных таблицы следует, что тест с чувствительностью 0,5 пг/мл выявляет антиген р24 в 8 панелях одновременно с определением вирусной РНК методом ПЦР, в панели HIV9077 на

4 дня раньше, в панели HIV6243 на 2 дня позднее. Выявление антигена р24 при

использовании тестов с более низкой чувствительностью происходит в среднем на 4 дня

позднее, чем при использовании теста с чувствительностью 0,5 пг/мл.

Результаты тестирования образцов панелей HIV9077, HIV12008, HIV9079, HIV6246,

полученных на протяжении длительного времени (от 42 до 104 дней), свидетельствуют, что

тест-система с чувствительностью 0,5 пг/мл продолжает определять антиген р24 в более

поздние сроки инфицирования по сравнению с тестами сравнения, выявляющими только

антиген р24. Период с позитивным результатом увеличивается при этом на 6 - 18 дней.

Антиген р24 может служить не только маркером ранней стадии инфекции, но и

показателем активности репликации вируса на более поздних сроках заболевания. При

исследовании 2050 образцов сывороток крови от ВИЧ-инфицированных пациентов на

разных стадиях заболевания антиген р24 выявлен у 18,5% при использовании тест-системы с

повышенной чувствительностью и, в среднем, у 7,5% при использовании тестов сравнения.

Выводы. Проведенные исследования показали, что эффективность выявления ранней ВИЧ-

инфекции с помощью теста с чувствительностью 0,5 пг/мл значительно выше, чем у тестов,

определяющих антиген р24 с более низкой чувствительностью, и сравнима с тестами для

диагностики РНК.

Материалы VI Российской научно-практической конференции с международным участием «Молекулярная диагностика».- М.- 2007.- С.158-160