C.В. КЛИМАШЕВСКАЯ, Г.Б. БОЧКОВА, Т.И. УЛАНОВА, А.Н. БУРКОВ, А. АРАУЖО,

С. СТРАЙМЕР, Л. ТОБЛЕР, М. БУШ, Г. ФИЛДЗ, А.П. ОБРЯДИНА

ООО «НПО «Диагностические системы», Нижний Новгород, Россия

Division of Viral Hepatitis, Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, USA

American Red Cross, Gaithersburg, USA

Blood Systems Research Institute, San Francisco, USA

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДЕКСА АВИДНОСТИ ПРИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОЙ, ХРОНИЧЕСКОЙ И ПЕРЕНЕСЕННОЙ ИНФЕКЦИИ ВИРУСОМ ГЕПАТИТА С

Введение. Установление стадии инфекции вирусом гепатита С (ВГС) является необходимым

критерием для выбора стратегии лечения. Для диагностики первичной инфекции большое

значение имеет определение индекса авидности (ИА) антител к ВГС. В основе метода

лежит дифференциация высоко- и низкоавидных антител с помощью обработки комплексов

антиген-антитело денатурирующим раствором.

Цель. Целью данного исследования была разработка и валидация тест-системы ИФА для

определения ИА антител к ВГС.

Материалы и методы. В качестве иммуносорбента при конструировании тест-системы

ИФА использована смесь антигенов, содержащих иммунодоминантные эпитопы из Core-1b,

NS-3-1a, 1b, NS-4 регионов вирусного полипротеина. Для валидации тест-системы

использованы 220 образцов сывороток крови 21 сероконверсионной панели (BBI,

Zeptomrtrix, Nabi), 362 положительных образца сывороток крови от больных с хронической

инфекцией, содержащих антитела к ВГС и РНК вируса, 21 образец сывороток крови от

пациентов с перенесенной инфекцией, содержащий антитела к ВГС при отсутствии РНК.

Основные результаты. Средний ИА для образцов со сроком сероконверсии до 65 дней

(группа 1, острая первичная стадия) составил 18,6% (с 95% интервалом достоверности ИА от

3,5% до 33,7% со сроком сероконверсии более 65 дней (группа 2) - . Образцы сывороток,

полученные позже 65 дней после последнего негативного результата, показали средний ИА

63% (с 95% интервалом достоверности ИА от 34,7% до 91,3%). Образцы сывороток от

пациентов с хронической инфекцией показали средний ИА 95% (с 95% интервалом

достоверности ИА от 83,1% до 116,9%). Средний ИА для образцов сывороток от лиц с

перенесенной инфекцией составил 54% (с 95% интервалом достоверности ИА от 32,8% до

75%). Полученные различия в величине ИА являются достоверными (р<0,001) за

исключением различий в ИА, полученных при исследовании образцов сероконверсионных

панелей, полученных позже 65 дней после последнего негативного результата и образцов

сывороток от лиц с перенесенной инфекцией.

Заключение. Полученные результаты показали возможность использования тест-системы

для определения ИА антител для достоверного определения первичной стадии ВГС

инфекции.

Материалы VI Российской научно-практической конференции с международным участием «Молекулярная диагностика».- М.- 2007.-  С. 252-253