ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАБОРА РЕАГЕНТОВ «ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН»

Аналитическая чувствительность

Для оценки чувствительности набора реагентов «ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН» по выявлению антигена р24 ВИЧ-1 были использованы различные концентрации “HIV-1 ANTIGEN STANDARD” (BIO-RAD, Франция, кат. № 72217) и “HIV-1 p24 ANTIGEN 1st International Reference Reagent”, NIBSC Code: 90/636. Как показано в таблице 1 предел чувствительности тест-системы при определении антигена p24 ВИЧ-1 – 0.5 U/ml.

Таблица 1

Оценка чувствительности тест-системы «ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН»

| HIV- 1 ANTIGEN STANDARD (BIO – RAD) |  | HIV-1 p24 ANTIGEN 1st international reference reagent |  |
| --- | --- | --- | --- |
| пг/мл | ОП/ОП крит. | U/ml | ОП/ОП крит. |
| 80 | 10,8 | 4 | 11,0 |
| 40 | 5,2 | 2 | 5,4 |
| 20 | 2,7 | 1 | 2,9 |
| 10 | 1,2 | 0,5 | 1,4 |
| 5 | 0,6 | 0,25 | 0,7 |

Аналитическая чувствительность набора реагентов «ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН» была исследована при тестировании панели «HIV Antigen Sensitivity panel» (BBI PRA 801). Предел чувствительности тест-системы при определении антигена p24 ВИЧ-1 - 10 пг/мл.

Диагностическая чувствительность

Диагностическая чувствительность набора реагентов «ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН» оценивалась при тестировании:

1. Образцов сывороток крови от 3276 пациентов, инфицированных ВИЧ-1 и 107 пациентов, инфицированных ВИЧ-2. Во всех случаях были получены положительные результаты (данные постановки контрольной лаборатории Paul-Ehrlich-Institut, Германия и ООО «НПО «Диагностические системы»).  Чувствительность набора - 100%.

2. Референс панели сывороток крови человека, содержащих и не содержащих антитела против ВИЧ-1 (субтипы А, В, С) и ВИЧ-2 - ОСО 42-28-327-03П (ООО «Авиценна», Россия). Чувствительность набора с образцами данной панели – 100%.

3. Стандартной панели сывороток, содержащих антитела к вирусу иммунодефицита человека          1 типа (ВИЧ-1) в различных концентрациях, «Стандарт ВИЧ-1 АТ(+)»                                                                                  по ТУ 9398-027-26329720-2007  - 100%.

4. Стандартной панели сывороток, содержащих антитела к вирусу иммунодефицита человека          2 типа (ВИЧ-2), «Стандарт ВИЧ-2 АТ(+)» по ТУ 9398-027-26329720-2007  - 100%.

5.  Стандартному биологическому материалу, содержащему антиген р24 вируса иммунодефицита человека 1 типа (ВИЧ-1),  «Стандарт ВИЧ-1 AГ р24(+)»по ТУ 9398-027-26329720-2007 –  10,0 пг/мл.

6. Панели «World Wide Performance Panel», WWRP 302 (M) (BBI, США), содержащей образцы группы ВИЧ-1 M (субтипы от A до G), один образец субтипа O, один рекомбинантный образец, три образца ВИЧ-2. Чувствительность набора с образцами данной панели – 100% (данные постановки контрольной лаборатории Paul-Ehrlich-Institut, Германия).

7. Панели «1st International Reference Panel for anti-HIV» (NIBSC, США, Код: 02/210). Чувствительность набора с образцами данной панели – 100% (данные постановки ООО «НПО «Диагностические системы»).

8. Панели «Anti-HIV 1/2 Combo Performance panel», PRZ206 (ВВI, США). Чувствительность набора с образцами данной панели – 100% (данные постановки ООО «НПО «Диагностические системы»).

9. Панели «HIV 1 Incidence/Prevalence Performance panel», PRB601 (ВВI, США). Чувствительность набора с образцами данной панели – 100% (данные постановки ООО «НПО «Диагностические системы»).

10. Панели «Anti-HIV 1 Mixed Titer Performance Panel», PRB204(M) (ВВI, США). Чувствительность набора с образцами данной панели – 100% (данные постановки ООО «НПО «Диагностические системы»).

11. Панели «Anti-HIV 1/2 Qualification  Panel», QRZ 761 (BBI, США). Чувствительность набора с образцами данной панели – 100% (данные постановки ООО «НПО «Диагностические системы»).

12. «Стандарт АТ(+) ВИЧ-1» – стандартная панель сывороток (СПС), содержащая антитела к вирусу иммунодефицита человека первого типа (ВИЧ-1) в различных концентрациях                    (ЗАО «МБС», Россия) – 100%

13. «Стандарт АТ(+) ВИЧ-2» - стандартная панель сывороток(СПС), содержащая антитела к вирусу иммунодифицита второго типа (ВИЧ-2) в различных концентрациях (ЗАО «МБС» Россия) – 100%.

14. Стандарт АГ (+) ВИЧ-1 р24 – стандартная панель сывороток (СПС), содержащая антиген       р24 вируса иммунодифицита человека первого типа  (р24ВИЧ-1) в различных концентрациях   (ЗАО «МБС» Россия) – 10,0 пг/мл.

15. При исследовании 32 коммерческих сероконверсионных панелей (BBI и ZeptoMetrix, США), были получены результаты, представленные в таблице 2 (данные постановки контрольной лаборатории Paul-Ehrlich-Institut, Германия и ООО «НПО «Диагностические системы»).

Таблица 2

Диагностическая чувствительность набора реагентов  «ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН»  при исследовании сероконверсионных панелей

| № п.п. | Панель | Количество положительных результатов по сравнению с количеством протестированных образцов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН | GENSCREEN ULTRA HIV Ag-Ab с чувствительностью 20-25 пг/мл при выявлении р24ВИЧ-1 |
| 1 | BBI PRB931 | 5/9 | 4/9 |
| 2 | BBI PRB939 | 4/9 | 3/9 |
| 3 | BBI PRB942 | 1/4 | 1/4 |
| 4 | BBI PRB948 | 2/4 | 1/4 |
| 5 | BBI PRB916 | 3/6 | 3/6 |
| 6 | BBI PRB941 | 4/6 | 4/6 |
| 7 | BBI PRB930 | 4/4 | 4/4 |
| 8 | BBI PRB952 | 4/6 | 4/6 |
| 9 | BBI PRB949 | 2/5 | 2/5 |
| 10 | BBI PRB929 | 5/7 | 5/7 |
| 11 | BBI PRB951 | 4/6 | 4/6 |
| 12 | BBI PRB944 | 5/6 | 4/6 |
| 13 | BBI PRB934 | 3/3 | 3/3 |
| 14 | BBI PRB947 | 3/4 | 3/4 |
| 15 | BBI PRB940 | 8/8 | 7/8 |
| 16 | BBI PRB960 | 2/9 | 2/9 |
| 17 | BBI PRB961 | 2/9 | 2/9 |
| 18 | BBI PRB962 | 2/6 | 2/6 |
| 19 | BBI PRB963 | 2/7 | 2/7 |
| 20 | BBI PRB964 | 1/6 | 1/6 |
| 21 | BBI PRB965 | 5/6 | 5/6 |
| 22 | BBI PRB966 | 3/10 | 3/10 |
| 23 | ZMС HIV6240 | 7/13 | 6/13 |
| 24 | ZMС HIV6244 | 3/15 | 3/15 |
| 25 | ZMС HIV6245 | 6/11 | 6/11 |
| 26 | ZMС HIV6247 | 4/10 | 4/10 |
| 27 | ZMC HIV6246 | 9/21 | 8/21 |
| 28 | ZMC HIV9079 | 17/25 | 17/25 |
| 29 | ZMC HIV12008 | 6/13 | 5/13 |
| 30 | ZMC HIV9077 | 17/28 | 17/28 |
| 31 | ZMC HIV6243 | 3/9 | NT |
| 32 | ZMC HIV9022 | 4/10 | NT |
|  | Итого: | 150/295 | 135/276 |

Специфичность

Специфичность  по результатам исследования, проведенного ОБТК ООО «НПО «Диагностические системы» на случайной выборке в количестве 5065 доноров составила 99,96%. По результатам внешних исследований на случайной выборке образцов сывороток (плазмы) в количестве 642658 (12 учреждений ЦСПИД, СПК, Центры крови) составила 99,83%.

Была протестирована панель из 819 образцов сывороток крови пациентов, состоящая из:

- 182 образцов сывороток крови, содержащих антитела к возбудителям гепатита А, B, C, гриппа, пневмонии, тонзиллита, герпеса, цитомегаловирусной инфекции, сифилиса, хламидиоза;

- 55 образцов сывороток крови, содержащих ревматоидный фактор;

- 309 образцов сывороток, взятых от больных различными соматическими заболеваниями;

- 273 образцов сывороток крови, взятых от беременных женщин.

4 образца показали ложно-позитивный результат с набором реагентов  «ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН»: 1 образец из группы больных инфекционными заболеваниями, 1 образец из группы беременных женщин, 2 образца из группы больных соматическими заболеваниями. Специфичность  набора составила – 99,5 %.

Специфичность набора «ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН» при использовании Стандартной панели сывороток, не содержащей антитела к вирусам иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2) и антиген р24 ВИЧ-1 «Стандарт ВИЧ-1,2 АТ(-), ВИЧ-1 АГ р24(-)» по ТУ 9398-027-26329720-2007 – 100%.

Специфичность набора «ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН» при использовании  «Стандарт АТ(-) ВИЧ» - стандартная панель сывороток (СПС), не содержащая антитела к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типов (ВИЧ-1,2) и антигена р24 ВИЧ-1 (ЗАО «МБС» Россия) – 100%.

Точность

Внутрисерийная воспроизводимость анализа была оценена при тестировании 3 положительных образцов в 70 повторах на наборах реагентов «ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН» одной и той же серии. Коэффициент вариации составил 6,8%.

Межсерийная воспроизводимость анализа была оценена при тестировании 3  положительных образцов в течение 3 дней 3 разными операторами. Коэффициент вариации составил 10,5%.

Приложение 2

СХЕМА АНАЛИЗА

| 1 | Внести | По 30 мкл рабочего раствора конъюгата-1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Внести | По 70 мкл К+АТ, К+АГ, К- |
| 3 | Внести | По 70 мкл исследуемых образцов сыворотки (плазмы) |
| 4 | Инкубировать | 45 мин, (37,0 ± 0,5) ºС, 500 об/мин, термошейкер или 60 мин, (37,0 ± 0,5) ºС, термостат |
| 16 097 (1-012) 5 | Внести | По 50 мкл рабочего раствора конъюгата-2 |
| 6 | Инкубировать | 20 мин, (37,0 ± 0,5) ºС, 500 об/мин, термошейкер или 30 мин, (37,0 ± 0,5) ºС, термостат |
| 7 | Промыть планшет | Рабочий ПР, не менее 380 мкл, 6 раз |
| 8 | Внести | По 100 мкл СС |
| 9 | Инкубировать | 20 мин, 18-24 ºС, в защищенном от света месте |
| 10 | Внести | По 150 мкл стоп-реагента |
| 11 | Учет результатов | 450 нм/620-680 нм или 450 нм |